Guide de déploiement — Monitoring IRM

De la récupération du GitHub à un système opérationnel

Romain — PFE INT / CNRS — Mai 2026

Vue d’ensemble du système

# 1. Ce que contient le GitHub

Le dépôt GitHub Centre-IRM-INT/Monitoring-IRM contient l’intégralité du code nécessaire pour faire fonctionner le système de surveillance IRM. Il se décompose en quatre parties :

| Dossier | Contenu | Où il tourne |
| --- | --- | --- |
| app/ | Serveur FastAPI — réception des données, WebSocket, CSV, Supabase | Raspberry Pi |
| mail/ | Gestionnaire d’alertes email (seuils + watchdog) | Raspberry Pi |
| seuils/ | Fichier JSON de configuration des seuils d’alerte | Raspberry Pi |
| frontend/ | Dashboard de consultation distante (pages HTML statiques) | GitHub Pages |
| arduino/ | Sketches Arduino pour chaque module capteur | Arduinos MKR WiFi |
| docs/ | Documentation technique et datasheets | — |
| systemd/ | Fichier service pour le démarrage automatique | Raspberry Pi |

# 2. Architecture globale

Le système s’articule autour de trois couches indépendantes :

| Couche | Composants | Rôle |
| --- | --- | --- |
| Acquisition | Arduinos MKR WiFi | Mesure et envoi des données toutes les 60s via HTTP POST |
| Traitement | Raspberry Pi (FastAPI) | Réception, validation, logging CSV, alertes, push Supabase |
| Visualisation | Dashboard local + GitHub Pages | Affichage temps réel (local) et consultation distante (remote) |

Flux de données :

Arduino  →  HTTP POST /data  →  Raspberry Pi (FastAPI)

├─ WebSocket  →  Dashboard local (temps réel)

├─ CSV        →  data/YYYY-MM-DD.csv

├─ Email      →  Alertes seuils + watchdog

└─ Supabase   →  Dashboard distant (lecture seule)

Partie 1 — Déploiement sur le Raspberry Pi

# 3. Prérequis

- Raspberry Pi OS Bookworm (64-bit) installé

- Connexion au réseau local (Ethernet ou Wi-Fi)

- Adresse IP fixe configurée : 192.168.0.101

- Accès SSH ou terminal disponible

- Python 3.11 (inclus dans Bookworm)

Vérifier la version Python :

python3 --version

# 4. Récupération du GitHub

Cloner le dépôt dans le dossier Documents :

cd ~/Documents

git clone https://github.com/Centre-IRM-INT/Monitoring-IRM.git

cd Monitoring-IRM

⚠️  Le dossier de travail sera /home/monitocrio/Documents/Test-com. Si le nom de votre dossier est différent, adapter les chemins dans les étapes suivantes et dans le fichier monitocrio.service.

# 5. Environnement virtuel Python

## 5.1  Créer et activer le venv

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

## 5.2  Installer les dépendances

pip install -r requirements.txt

Vérifier l’installation :

pip list

💡  Les bibliothèques attendues : fastapi, uvicorn, pydantic, requests, jinja2, python-dotenv.

# 6. Configuration des variables Supabase

Les clés Supabase sont déclarées directement dans le fichier service systemd (voir étape 9). Elles sont lues par le code via os.getenv(). Aucun fichier .env n’est nécessaire si on utilise systemd.

Pour un test manuel (sans systemd), exporter les variables dans le terminal avant de lancer le serveur :

export SUPABASE_URL="https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co"

export SUPABASE_KEY="votre_service_role_key"

⚠️  Utiliser uniquement la clé service_role (clé secrète) côté Raspberry Pi. Ne jamais l’exposer dans le code source ou le frontend.

# 7. Configuration des alertes email

Ouvrir le fichier mail/alerte_manager.py et modifier la section de configuration :

EMAIL         = "votre.expediteur@gmail.com"

PASSWORD      = "xxxx xxxx xxxx xxxx"   # Mot de passe d'application Google

DESTINATAIRES = ["destinataire1@example.com",

"destinataire2@example.com"]

⚠️  Utiliser un mot de passe d’application Google (16 caractères), pas le mot de passe du compte Gmail. Le générer sur : myaccount.google.com → Sécurité → Mots de passe des applications.

# 8. Configuration des seuils d’alerte

Les seuils sont définis dans seuils/config_seuils.json. Chaque mesure de chaque device peut être configurée indépendamment :

| Paramètre | Type | Description |
| --- | --- | --- |
| min | float | Seuil bas — alerte si valeur < min |
| max | float | Seuil haut — alerte si valeur > max |
| expected | [int] | Valeur(s) attendue(s) pour les états logiques (0/1) |
| enabled | bool | true = alerte active, false = alerte désactivée |
| label | string | Nom affiché dans les emails d’alerte |
| unit | string | Unité de la mesure (°C, %, hPa, RMS, state...) |
| message_low | string | Texte de l’email si valeur < min |
| message_high | string | Texte de l’email si valeur > max |

La section watchdog contrôle les alertes de silence (Arduino qui ne transmet plus) :

{

"watchdog": {

"delai_alerte_minutes": 15,

"rappels_minutes": [30],

"rappel_horaire_apres_minutes": 60

}

}

# 9. Service systemd (démarrage automatique)

Copier le fichier service fourni dans le dossier systemd/ du repo :

sudo cp systemd/monitocrio.service /etc/systemd/system/

Contenu du fichier monitocrio.service :

[Unit]

Description=Monitocrio FastAPI

After=network.target

[Service]

User=monitocrio

WorkingDirectory=/home/monitocrio/Documents/Test-com

ExecStart=/home/monitocrio/Documents/Test-com/venv/bin/uvicorn app.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000

Restart=always

RestartSec=5

Environment=SUPABASE_URL=https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co

Environment=SUPABASE_KEY=votre_service_role_key

[Install]

WantedBy=multi-user.target

⚠️  Remplacer les valeurs SUPABASE_URL et SUPABASE_KEY par les vôtres avant de copier le fichier.

Activer et démarrer le service :

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable monitocrio

sudo systemctl start monitocrio

sudo systemctl status monitocrio

Commandes utiles :

sudo systemctl restart monitocrio     # redémarrer

sudo systemctl stop monitocrio        # arrêter

journalctl -u monitocrio -f           # voir les logs en temps réel

# 10. Test de fonctionnement

Une fois le service démarré, vérifier que le serveur répond :

curl http://192.168.0.101:8000/

Ouvrir le dashboard local dans un navigateur sur le réseau local :

http://192.168.0.101:8000/

Simuler une mesure entrante pour tester la réception :

curl -X POST http://192.168.0.101:8000/data \

-H "Content-Type: application/json" \

-d '{"device_id": "arduino_atmo", "temperature": 22.5, "humidity": 45.0, "pressure": 1013.0}'

Réponse attendue :

{"status": "ok", "received": 1}

# 11. Vérification finale Raspberry Pi

- python3 --version affiche 3.11 ou supérieur

- pip list affiche fastapi, uvicorn, pydantic, requests, jinja2

- sudo systemctl status monitocrio affiche active (running)

- Le dashboard local est accessible sur http://192.168.0.101:8000

- Un curl POST /data retourne {"status": "ok"}

- Un fichier CSV est créé dans data/ après la première mesure

- Supabase reçoit les données (vérifier dans Table Editor)

Partie 2 — Configuration des Arduinos

# 12. Prérequis Arduino

- Arduino IDE installé (version 2.x recommandée)

- Carte Arduino MKR WiFi 1010 reconnue

Bibliothèques à installer dans Arduino IDE (Outils → Gérer les bibliothèques) :

| Bibliothèque | Version | Utilisée par |
| --- | --- | --- |
| WiFiNINA | Dernière | Tous les Arduinos |
| ArduinoJson | 6.x | Tous les Arduinos |
| Arduino_MKRENV | Dernière | arduino_atmo uniquement |

# 13. Configuration des sketches

Chaque sketch contient une section de configuration en tête du fichier à modifier avant de téléverser :

const char* WIFI_SSID   = "nom_du_reseau";

const char* WIFI_PASS   = "mot_de_passe_wifi";

const char* SERVER_HOST = "192.168.0.101";   // IP fixe du Raspberry Pi

const char* DEVICE_ID   = "arduino_atmo";    // identifiant unique du module

| Sketch | DEVICE_ID | Capteurs |
| --- | --- | --- |
| arduino/arduino_atmo/ | arduino_atmo | Température, humidité, pression (MKR ENV Shield) |
| arduino/arduino_ntc_01/ | arduino_ntc_01 | Température eau (NTC), vibration (piézo), états compresseur |

# 14. Téléversement

- Ouvrir le sketch dans Arduino IDE

- Modifier la section de configuration (SSID, mot de passe, IP)

- Sélectionner la carte : Outils → Type de carte → Arduino MKR WiFi 1010

- Sélectionner le port COM correspondant

- Cliquer sur Téléverser

- Ouvrir le Moniteur Série (115200 bauds) pour vérifier la connexion WiFi et l’envoi des données

Le moniteur série doit afficher :

[WIFI] Connecte. IP : 192.168.0.xxx

[MESURE] T=22.5C  H=45.1%  P=1013.2 hPa

[HTTP] Envoi de 1 mesure(s)...

[HTTP] Envoi reussi.

# 15. Vérification finale Arduino

- Le Moniteur Série affiche [WIFI] Connecte

- Le Moniteur Série affiche [HTTP] Envoi reussi

- Le dashboard local affiche les données en temps réel

- Supabase reçoit les mesures avec le bon device_id

Partie 3 — Mise en place de Supabase

# 26. Création du projet

Se rendre sur https://supabase.com et créer un compte si nécessaire.

- Cliquer sur New project

- Nom du projet : monitoring-irm

- Définir un mot de passe pour la base de données

- Sélectionner la région la plus proche (ex : West EU)

- Cliquer sur Create new project et attendre ~1 minute

# 27. Création de la table measurements

Dans Table Editor → New table. Nom : measurements. Désactiver RLS pour l’instant.

Colonnes à créer :

| Colonne | Type | Nullable | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| id | int8 (auto) | Non | Clé primaire auto-incrémentée |
| timestamp | timestamptz | Non | Horodatage UTC |
| device_id | text | Non | Identifiant Arduino (ex: arduino_atmo) |
| temperature | float8 | Oui | Température en °C |
| humidity | float8 | Oui | Humidité en % |
| pressure | float8 | Oui | Pression en hPa |
| illuminance | float8 | Oui | Luminosité en lux |
| battery | int4 | Oui | Batterie en % |
| amplitude | float8 | Oui | Amplitude vibratoire RMS |
| etat_gf | int4 | Oui | État groupe froid (0/1) |
| comptfetat | int4 | Oui | État compresseur TF (0/1) |
| commande_compresseur | int4 | Oui | Commande compresseur (0/1) |
| line_count | int4 | Oui | Résumé quotidien CSV (envoyé par le Pi à minuit) |

# 28. Activation de la RLS et policy de lecture

Étape 1 — Activer la RLS

Dans Table Editor → measurements → cliquer sur RLS disabled pour l’activer.

⚠️  Une fois la RLS activée, tout accès est bloqué par défaut. Il faut créer une policy pour autoriser la lecture.

Étape 2 — Créer la policy de lecture publique

Dans Authentication → Policies → New Policy → Create a policy from scratch :

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| Policy name | allow_public_select |
| Allowed operation | SELECT |
| Target roles | Laisser vide |
| USING expression | true |

Cliquer sur Save policy.

Étape 3 — Ne créer aucune policy INSERT/UPDATE/DELETE

Seul le Raspberry Pi peut écrire, via la clé service_role qui contourne la RLS par définition.

# 29. Suppression automatique (7 jours)

Activer l’extension pg_cron dans Database → Extensions, puis exécuter dans SQL Editor :

select cron.schedule(

'purge_7days_measurements',

'0 * * * *',

$$delete from measurements

where "timestamp" < now() - interval '7 days';$$

);

Vérifier que la tâche est enregistrée :

select * from cron.job;

# 30. Récupération des clés API

Dans Settings → API :

| Clé | Où l’utiliser |
| --- | --- |
| Project URL | SUPABASE_URL dans le fichier monitocrio.service et dans les HTML frontend |
| anon / public | Dans les fichiers HTML du frontend (SUPABASE_KEY côté navigateur) |
| service_role | Dans le fichier monitocrio.service (SUPABASE_KEY côté Raspberry Pi) |

# 31. Vérification finale Supabase

- La table measurements est créée avec toutes les colonnes

- La RLS est activée

- La policy allow_public_select est créée

- pg_cron est activé et la tâche purge_7days_measurements est planifiée

- Le Raspberry Pi envoie des données (vérifier dans Table Editor)

- Le frontend lit les données correctement

Partie 4 — Consultation distante (GitHub Pages)

# 20. Fonctionnement

Le dashboard de consultation distante est un ensemble de pages HTML statiques. Il lit les données directement depuis Supabase via l’API REST, sans passer par le Raspberry Pi. Il est accessible depuis n’importe où, même hors du réseau local de la plateforme IRM.

# 21. Créer un nouveau repository GitHub

- Se connecter sur github.com

- Cliquer sur New repository

- Choisir un nom (ex : Supervision-IRM-Frontend)

- Visibilité : Public (obligatoire pour GitHub Pages gratuit)

- Cliquer sur Create repository

# 22. Récupérer les fichiers du dossier frontend/

Dans le repo Monitoring-IRM, télécharger ou copier le contenu du dossier frontend/ :

- index.html

- atmosphere.html

- eaufroide.html

- compresseur.html

- groupefroid.html

- alerte.html

- datalogging.html

- style.css

- Logo_IRM.png

Uploader ces fichiers dans le nouveau repository via Add file → Upload files.

# 23. Mettre à jour les clés Supabase

Dans chaque fichier HTML, modifier les deux lignes suivantes en tête du script JavaScript :

const SUPABASE_URL = "https://xxxxxxxxxxxx.supabase.co";

const SUPABASE_KEY = "votre_cle_anon_publique";

⚠️  Utiliser uniquement la clé anon/publishable — jamais la service_role. Elle sera visible publiquement dans le code source HTML.

Fichiers à modifier : index.html, atmosphere.html, eaufroide.html, compresseur.html, groupefroid.html, alerte.html, datalogging.html.

💡  Les clés Supabase se trouvent dans le tableau de bord Supabase : Settings → API.

# 24. Activer GitHub Pages

- Dans le repository, aller dans Settings → Pages

- Source : Deploy from a branch

- Branch : main, dossier : / (root)

- Cliquer sur Save

Après quelques secondes, l’URL du site s’affiche dans Settings → Pages :

https://<votre-compte>.github.io/<nom-du-repo>/

💡  Après chaque modification des fichiers HTML, pousser sur GitHub et attendre 1 à 2 minutes pour que GitHub Pages se mette à jour.

# 25. Vérification finale

- Les clés Supabase sont mises à jour dans tous les fichiers HTML

- Les fichiers sont tous présents dans le repository

- GitHub Pages est activé et l’URL est visible dans Settings → Pages

- Le site est accessible depuis un navigateur

- Les données s’affichent correctement sur chaque page

- Les voyants de fraîcheur (vert/rouge) fonctionnent

- La page Datalogging affiche l’historique

Dépannage

# 32. Problèmes courants

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| ModuleNotFoundError: fastapi | Le venv n'est pas activé : source venv/bin/activate |
| Address already in use | Port 8000 occupé : sudo lsof -i :8000 puis sudo kill -9 <PID> |
| Service ne démarre pas | journalctl -u monitocrio -f pour voir l’erreur |
| Arduino ne se connecte pas au WiFi | Vérifier SSID et mot de passe dans le sketch, redémarrer l’Arduino |
| Arduino connecté mais ne reçoit plus | Appuyer sur le bouton RESET de la carte |
| Supabase ne reçoit pas les données | Vérifier SUPABASE_URL et SUPABASE_KEY dans monitocrio.service |
| Dashboard distant vide | Vérifier la clé anon dans les fichiers HTML frontend |
| Pas d’emails d’alerte | Vérifier EMAIL, PASSWORD et DESTINATAIRES dans alerte_manager.py |
| Emails refusés par Gmail | Utiliser un mot de passe d’application, pas le mot de passe du compte |